

OKSO.272.6.2021

Jędrzejów, dnia 21.04.2021 r.

**INFORMACJA**

**dla Wykonawców nr 1**

**Zmiana SWZ**

**Zmiana ogłoszenia o zamówieniu**

**Zmiana terminów**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.**

**Zwalczanie skutków epidemii COVID-19 w Powiecie Jędrzejowskim - Zakup**

**sprzętu medycznego leczniczego**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. **Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.** – dalej ustawy Pzp) udziela odpowiedzi na pytania oraz dokonuje modyfikacji SWZ:

1. **Wykonawca 1:**

**Zadanie nr 3 - Defibrylator AED**

***Pytanie 1*** *dot. pkt.3- Czy Zamawiający dopuści AED z energią defibrylacji u osób dorosłych: szczytowe natężenie prądu32 A (nominalnie 150 J przy obciążeniu 50 Ω). Defibrylacja u dzieci przy użyciu opcjonalnego zainstalowanego zestawu elektrod SMART Pads dla niemowląt/dzieci: nominalne szczytowe natężenie prądu 16 A (nominalnie 150 J przy obciążeniu 50 Ω) ?*

**Odpowiedź 1:**

**Zgodnie z SWZ**

***Pytanie nr 2*** *dot. pkt. 13- Czy Zamawiający dopuści AED z gwarancją na urządzenie 8 lat z czego na baterię min. 4 lata oraz min. 2 lata na elektrody? Ze względu na materiał z jakiego są zrobione elektrody miękkie-„klej” nie jest w stanie utrzymać swoich parametrów technicznych przez 4 lata. Wszyscy renomowani producenci urządzeń AED oraz elektrod potwierdzają skuteczne działanie do 2 lat od produkcji.*

**Odpowiedź 2:**

**Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dostawy po okresie ważności przez wykonawcę nowych elektrod i dokonuje zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia.**

***Pytanie nr 3*** *Biorąc pod uwagę panującą sytuację epidemiologiczną czy Zamawiający będzie wymagał szybszego terminu dostawy urządzeń do 5 dni od podpisania umowy ?*

**Odpowiedź 3:**

**Zamawiający nie wymaga skrócenia terminu realizacji**

***Pytanie nr 4***  *Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości defibrylacji dzieci (<8 kg lub <8 roku życia) z automatycznym zmniejszeniem wartości energii oraz zmianą poleceń dotyczących defibrylacji i resuscytacji dzieci przy użyciu dedykowanego klucza pediatrycznego ?*

**Odpowiedź 4:**

**Tak zamawiający dopuszcza takie rozwiązania i dokonuje zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia.**

1. **Wykonawca 2:**

***Pytanie nr 1:***

*Dotyczy zadania 3. defibrylatorów AED*

1. *Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego, czy dopuści do oferty defibrylator o następujących parametrach:*

* *Zewnętrzny defibrylator półautomatyczny dwufazowy.*
* *Dwa przyciski: zasilania i wyzwolenia impulsu.*
* *Defibrylacja dwufazowa: 150J dorośli, 50J dzieci.*
* *Komunikaty głosowe w języku polskim.*
* *Fala defibrylacyjna odcięta wykładniczo, dopasowana do oporności tkanek pacjenta.*
* *System analizy kardiologicznej pacjenta.*
* *Urządzenie analizuje, informuje oraz decyduje czy wstrząs jest zalecany oraz czy elektrody są podłączone prawidłowo.*
* *Bateria o przydatności 7 lat i gwarancji 4 lata, pozwalająca na 300 defibrylacji.*
* *Bateria pomocnicza 9V, służąca do autotestów.*
* *Czas ładowania poniżej 6 sekund.*
* *Wbudowany metronom.*
* *Masa urządzenia: około 2 kg.*
* *Stopień ochrony zgodny z normą IEC 60529 - IP54.*
* *Odporność na wstrząsy i upadek z 1m według normy MIL-STD-810F 516.5.*
* *Praca na wysokości od -150m do 4500m n.p.m. według normy MIL-STD-810F 500.4.*
* *Środowisko pracy: wilgotność 5-95%, temperatura 0-50°C.*
* *Gwarancja na urządzenie 8 lat.*
* *Elektrody jednorazowe, przyklejane, bez konieczności wymiany baterii.*
* *Długość przewodu elektrod – 122 cm.*
* *Graficzne instrukcje użycia na opakowaniu elektrod oraz na każdej elektrodzie z osobna.*
* *Okres trwałości elektrod 24 miesiące.*
* *Automatyczna konwersja do trybu pediatrycznego, po podłączeniu elektrod pediatrycznych.*
* *Dioda kontrolna autotestów migająca na zielono lub czerwono.*
* *Autotesty przeprowadzane codziennie, co tydzień, co miesiąc i co kwartał.*
* *Autotest przy każdym uruchomieniu.*
* *Oprogramowanie zgodne z Europejską radą Resuscytacji z 2015r. z możliwością aktualizacji.*
* *Deklaracja zgodności CE.*

**Odpowiedź 1:**

**Zamawiający nie dopuszcza. Parametry główne określone w SIWZ parametry urządzeń mogą być równoważne lub lepsze.**

1. **Wykonawca 3:**

***Pytanie nr 1:***

*Zadanie nr 3*

***1.*** *W związku z tym że opisany w SWIZ przez Zamawiającego parametr „kompatybilny z defibrylatorami w karetkach” posiada tylko jeden producent AED firma Philips , prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności AED bez tej funkcji co zapewni w postępowaniu zachowanie konkurencyjności.*

**Odpowiedź 1:**

**Zamawiający nie zgadza się ze stwierdzeniem.**

1. **Wykonawca 4:**

**Dotyczy : Zadanie numer 3 defibrylator AED**

***Pytanie 1***

***Pkt. 1 wersja - automatyczny***

*Czy Zamawiający dopuści urządzenie działające w trybie półautomatycznym?*

*Większość dostępnych defibrylatorów działa na zasadzie półautomatycznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy kontrolę nad podaniem impulsu i minimalizujemy szansę poruszenia poszkodowanym przez osoby postronne. W wersji półautomatycznej wyzwolenie impulsu poprzez naciśnięcie przycisku może nastąpić (tak jak w wersji automatycznej) tylko i wyłącznie po analizie EKG i wykryciu rytmu serca do defibrylacji.*

**Odpowiedź 1:**

**Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie 2**

***Dotyczy: pkt. 3 sekwencyjna energia wstrząsów do 360 J***

*Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator AED, który podaje wyładowania o zoptymalizowanej wartości 150J, +/- 15% w zależności od odczytu oporności klatki piersiowej poszkodowanego?*

*Na rynku dostępne są defibrylatory AED czołowych producentów działające w oparciu o różne protokoły dostarczanej energii np. stałe lub wzrastające. Aktualnie nie ma dostępnych badań, które wskazywałyby na wyższość jednego konkretnego rozwiązania nad pozostałymi. Doniesienia prasowe o skutecznym użyciu defibrylatorów działających według różnych protokołów energii mogą sugerować, że ta kwestia nie ma tak decydującego znaczenia jak starają się to przedstawiać producenci forsujący oferowane przez nich rozwiązanie.*

**Odpowiedź 2**

**Zamawiający nie dopuszcza. Parametry urządzenia mają być równoważne bądź lepsze niż w SIWZ**

**Pytanie 3**

***Dotyczy: pkt.13 elektrody min. 4 lata***

*Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego okres przydatności elektrod wynosi 30 miesięcy.*

*Mając na uwadze fakt, że większość wiodących producentów proponuje do swoich urządzeń elektrody z terminem ważności ok. 30 miesięcy chcielibyśmy zaoferować urządzenie do którego elektrody mają okres przydatności 30 miesięcy. Rozumiemy, że dla zamawiającego gwarancja przydatności elektrod 48 miesięcy jest kluczowa, proponujemy rozwiązanie, w którym po upływie 30 miesięcy elektrody zostaną wymienione na koszt wykonawcy na nowe dzięki czemu Zamawiający uzyska gwarancję przydatności elektrod 60 miesięcy.*

**Odpowiedź 3:**

**Tak zamawiający dopuszcza i dokonuje zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie 4**

***Dotyczy: pkt.13 elektrody min. 4 lata***

*Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego okres przydatności elektrod wynosi 36 miesięcy?*

*Elektrody 3 letnie w urządzeniu, które chcemy zaoferować są tańsze niż elektrody 4 letnie w urządzeniu Lifepak w związku z powyższym żywotność elektrod nie wpływa na koszty eksploatacji urządzenia oraz jednocześnie zmusza użytkownika do częstszej kontroli stanu urządzenia.*

**Odpowiedź 4:**

**Tak zamawiający dopuszcza** **i dokonuje zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia.**

1. **Wykonawca 5:**

***Zadanie nr 3 - Defibrylator AED***

***Pytanie nr 1 dot. pkt.3-*** *Czy Zamawiający dopuści AED z energią defibrylacji u osób dorosłych: szczytowe natężenie prądu32 A (nominalnie 150 J przy obciążeniu 50 Ω). Defibrylacja u dzieci przy użyciu opcjonalnego zainstalowanego zestawu elektrod SMART Pads dla niemowląt/dzieci: nominalne szczytowe natężenie prądu 16 A (nominalnie 150 J przy obciążeniu 50 Ω) ?*

**Odpowiedź 1:**

**Zgodnie z SWZ**

***Pytanie nr 2 dot. pkt. 13-*** *Czy Zamawiający dopuści AED z gwarancją na urządzenie 6 lat z czego na baterię min. 4 lata oraz min. 2 lata na elektrody?*

**Odpowiedź 2:**

**Tak zamawiający nie dopuszcza, gdyż minimalne wymagania są określone w Opisie przedmiotu zamówienia pkt 13 jako: min. 8 lat gwarancji na urządzenie, bateria min. 4 lata i elektrody min. 2 lata.**

1. **Wykonawca 6:**

***Zad. 1 Aparat do znieczulenia***

1. *Pkt 2 Czy Zamawiający dopuści reduktory wbudowane w aparat do znieczulenia?*

**Odpowiedź 1:**

***Zgodnie z SIWZ.***

1. *Pkt 4 Czy Zamawiający aparat do znieczulania bez podgrzewanego modułu pacjenta natomiast z podgrzewanymi czujnikami przepływu (bez możliwości wyłączenia podgrzewania przez użytkownika)? Jest to bardziej nowoczesne rozwiązanie zapobiegające przegrzaniu mieszaniny oddechowej i pacjenta.*

**Odpowiedź 2:**

***Zamawiający nie dopuszcza.***

1. *Pkt 5 Czy Zamawiający dopuści zasilanie awaryjne akumulatorowe na 90 minut w warunkach standardowych oraz 30 minut w warunkach ekstremalnych*

**Odpowiedź 3:**

***Zgodnie z SIWZ.***

1. *Pkt 7 Czy zamawiający uzna za spełnienie warunku zaoferowanie aparatu z trzema szufladami?*

**Odpowiedź 4:**

***Zamawiający dopuszcza i dokonuje zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia.***

1. *Pkt 10 Czy Zamawiający dopuści mieszalnik pneumatyczny?*

**Odpowiedź 5:**

***Zgodnie z SIWZ.***

1. *Pkt 11 Czy Zamawiający dopuści mieszalnik pneumatyczny?*

**Odpowiedź 6:**

***Zgodnie z SIWZ.***

1. *Pkt 16 Czy Zamawiający dopuści zastawkę APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie poprzez skręcenie zastawki do minimum?*

**Odpowiedź 7:**

***Zamawiający nie dopuszcza.***

1. *Pkt 18 Czy Zmawiający dopuści rozwiązanie lepsze niż wymagane – miejsce aktywne do zamocowania dwóch parowników?*

**Odpowiedź 8:**

***Zamawiający dopuszcza i dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.***

1. *Pkt 21 Czy Zamawiający dopuści respirator z napędem pneumatycznym?*

**Odpowiedź 9:**

***Zgodnie z SIWZ.***

1. *Pkt 26 Czy Zamawiający dopuści, bezpieczną z punktu widzenia natlenienia pacjenta, funkcję pauzy na 1 min,  z prezentacją czasu pozostałego do zakończenia pauzy?*

**Odpowiedź 10:**

***Zamawiający dopuszcza i*** ***dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.***

1. *Pkt 27 Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji? Jest to rozwiązanie czysto techniczne i nie ma wpływu na parametry kliniczne aparatu.*

**Odpowiedź 11:**

***Zamawiający nie dopuszcza.***

1. *Pkt 28 Czy Zamawiający dopuści aparat z awaryjną podażą O2 i anestetyku z parownika po awarii zasilania sieciowego w trybie wentylacji ręcznej?*

**Odpowiedź 12:**

***Zgodnie z SIWZ.***

1. *Pkt 31 Czy Zamawiający dopuści szerszy zakres regulacji plateau 5-60%?*

**Odpowiedź 13:**

***Zamawiający dopuszcza i dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.***

1. *Pkt 32 Czy Zamawiający dopuści zakres I:E od 2:1 do 1:8?*

**Odpowiedź 14:**

***Zamawiający dopuszcza i dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.***

1. *Pkt 33 Czy Zamawiający dopuści zakres objętości oddechowej dla wentylacji objętościowej, od 20 [ml]  do 1500 [ml] i zakres uzyskiwanej objętości od 5 – 1500 ml w trybie wentylacji ciśnieniowej ?*

**Odpowiedź 15:**

***Zgodnie z SIWZ.***

1. *Pkt 34 Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji wyzwalacza 0,2 do 10 l/min?*

**Odpowiedź 16:**

***Zgodnie z SIWZ.***

1. *Pkt 35 Czy Zamawiający dopuści ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie 5-60 cmH2O?*

**Odpowiedź 17:**

***Zamawiający dopuszcza*** ***i dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.***

1. *Pkt 36 Czy Zamawiający dopuści wspomaganie ciśnieniowe w trybie PSV regulowane w zakresie 2-40 cmH2O?*

**Odpowiedź 18:**

***Zgodnie z SIWZ.***

1. *Pkt 37 Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji?*

**Odpowiedź 19:**

***Zgodnie z SIWZ.***

1. *Pkt 38 Czy Zamawiający dopuści regulację PEEP w zakresie wył, 4-30 cmH2O?*

**Odpowiedź 20:**

***Zgodnie z SIWZ.***

1. *Pkt 39 Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji?*

**Odpowiedź 21:**

***Zgodnie z SIWZ.***

1. *Pkt 40 Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji?*

**Odpowiedź 22:**

***Zgodnie z SIWZ.***

1. *Pkt 42 Czy Zamawiający dopuści prezentację krzywych w czasie rzeczywistym: p(t) , CO2(t) oraz pętla ciśnienie-objętość albo ciśnienie – przepływ albo przepływ – objętość z możliwością jednoczesnego zapisania pętli wzorcowej?*

**Odpowiedź 23:**

***Zamawiający dopuszcza i dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.***

1. *Pkt 43 Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji?*

**Odpowiedź 24:**

***Zgodnie z SIWZ.***

1. *Pkt 46 Czy Zamawiający dopuści ekran niewbudowany w przednią ścianę aparatu , na wysięgniku, pozwalający na dostosowanie jego położenia do potrzeb użytkownika? Jest to rozwiązanie nowoczesne i funkcjonalne.*

**Odpowiedź 25:**

***Zamawiający nie dopuszcza.***

1. *Pkt 53 Czy Zamawiający dopuści kalibrację modułu gazowego wykonywaną przy użyciu gazu podczas przeglądu serwisowego?*

**Odpowiedź 26:**

***Zgodnie z SIWZ.***

1. *Pkt 54 Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji?*

**Odpowiedź 27:**

***Zgodnie z SIWZ.***

1. *Pkt  63 Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji?*

**Odpowiedź 28:**

***Zgodnie z SIWZ.***

1. *Pkt 67 Czy Zamawiający dopuści ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, regulacja siły ssania, dwa zbiorniki na wydzielinę o objętości po 1000 ml na wkłady jednorazowe?*

**Odpowiedź 29:**

***Zgodnie z SIWZ.***

1. *Pkt 69 Czy Zamawiający dopuści 3 gniazda elektryczne, zabezpieczone bezpiecznikami?*

**Odpowiedź 30:**

***Zamawiający dopuszcza i dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.***

1. *Pkt 70 Czy Zmawiający dopuści automatyczny test z interakcją z użytkownikiem w trakcie trwania procedury testowania?*

**Odpowiedź 31:**

***Zamawiający nie dopuszcza.***

1. *Pkt 81 Czy Zamawiający dopuści sterowanie za pomocą ekranu dotykowego (wraz z wyświetlanymi stale najczęściej używanymi przyciskami funkcyjnymi) oraz pokrętła?*

**Odpowiedź 32:**

***Zgodnie z SIWZ.***

1. *Pkt 82 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w akumulator wystarczający na 4 godziny pracy?*

**Odpowiedź 33:**

***Zamawiający dopuszcza*** ***i dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.***

1. *Pkt 82 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu łączności bezprzewodowej?*

**Odpowiedź 34:**

***Zamawiający nie dopuszcza.***

1. *Pkt 84 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez ekranu funkcji mini-trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych?*

**Odpowiedź 35:**

***Zgodnie z SIWZ.***

1. *Pkt 86 Czy Zamawiający dopuści możliwość przeglądania ostatniej godziny z rozdzielczością 1 min, a przy skali czasu 20 min z rozdzielczością 10s?*

**Odpowiedź 36:**

***Zgodnie z SIWZ.***

1. *Pkt 87 Czy Zamawiający dopuści funkcję zapamiętywania krzywych dynamicznych z 72 godzin?*

**Odpowiedź 37:**

***Zamawiający dopuszcza i dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.***

1. *Pkt  88 Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w funkcję obliczeń hemodynamicznych bez funkcji: kalkulatora lekowego, parametrów wentylacyjnych i utlenowania oraz obliczeń nerkowych?*

**Odpowiedź 38:**

***Zgodnie z SIWZ.***

1. *Pkt  90 Czy Zamawiający dopuści rejestrator termiczny zintegrowany z monitorem, montowany z boku obudowy monitora?*

**Odpowiedź 39:**

***Zamawiający dopuszcza i dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.***

1. *Pkt 90 Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy monitora o rejestrator zintegrowany z monitorem, montowany z boku obudowy monitora? Zwracamy uwagę, że rejestrator termiczny ma nikłe zastosowanie w obszarze Sali operacyjnej.*

**Odpowiedź 40:**

***Zgodnie z SIWZ.***

1. *Pkt 91 Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji wyświetlania na jego ekranie danych z aparatu do znieczulania? Zwracamy uwagę na fakt, że oba ekrany znajdują się bezpośrednio obok siebie i dublowanie informacji na obu ekranach nie wnosi żadnej korzyści klinicznej.*

**Odpowiedź 41:**

***Zgodnie z SIWZ.***

1. *Pkt  95 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiary EKG 20-300 uderzeń/minutę?*

**Odpowiedź 42:**

***Zamawiający dopuszcza i dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.***

1. *Pkt 99 Czy Zamawiający dopuści pomiar SpO2 algorytmem TruSignal charakteryzujący się zakresem pomiarowy 1-100%, dokładnością w zakresie 70-100% wynoszącą: dla dorosłych i dzieci +/-2 w bezruchu, +/-3 w ruchu oraz +/-3 przy niskiej perfuzji, z zakresem pomiarowym częstości tętna 30-250 ud/min. i dokładnością +/-2 ud/min.?*

**Odpowiedź 43:**

***Zgodnie z SIWZ.***

1. *Pkt  101 Czy Zamawiający dopuści pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania do 2 godzin oraz dodatkowo wyposażony w funkcję konfiguracji własnych cykli pomiarowych (różne odstępy pomiarowe i różne liczby powtórzeń w każdym kroku)?*

**Odpowiedź 44:**

***Zgodnie z SIWZ.***

1. *Pkt  102 Czy Zamawiający dopuści monitor bez tej funkcji?*

**Odpowiedź 45:**

***Zgodnie z SIWZ.***

1. *Pkt 104 Czy Zamawiający dopuści monitor z możliwością jednoczesnego pomiaru dwóch ciśnień z możliwością rozbudowy o 3 kanał pomiarowy ciśnienia w przyszłości, wyposażony dodatkowo w funkcję ciągłego pomiaru parametrów PPV i SPV na wybranym kanale ciśnienia? Zwracamy uwagę na fakt, iż Zamawiający wymaga dostarczenia akcesoriów do pomiaru IBP tylko w 1 kanale, co sugeruje, że większa liczba kanałów nie będzie potrzebna.*

**Odpowiedź 46:**

***Zamawiający dopuszcza i dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.***

1. *Pkt 106 Czy Zamawiający dopuści monitor z funkcją jednoczesnej prezentacji 3 wartości temperatury: T1, T2 oraz temperatury krwi (w przypadku monitowania rzutu serca)?*

**Odpowiedź 47:**

***Zamawiający dopuszcza i dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.***

1. *Pkt 108 Czy Zamawiający dopuści: pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT z wykorzystaniem elektrosensora; pomiar metodą nie wymagającą detekcji ruchu mięśni na skutek stymulacji bodźcem elektrycznym. Dostępne tryby stymulacji min.: ST, DBS, TOF, TET. Sygnalizacja dźwiękowa impulsów stymulacji oraz ustępowania blokady. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta?*

**Odpowiedź 48:**

***Zgodnie z SIWZ.***

***Dot. SIWZ pkt. III***

1. *Pkt. 4 ppkt. 3* *(oraz par. 8 ust. 3 umowy) Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty.*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego punktu na następujący:*

*„Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji. W przypadku trzeciej usterki tego samego elementu lub podzespołu zostanie on wymieniony na nowy”.*

***Odpowiedź 49:***

***Zgodnie z SIWZ.***

1. *Pkt. 4 ppkt. 5 (oraz par. 8 ust. 5 umowy) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu liczony był dni robocze ?*

**Odpowiedź 50:**

***Zamawiający dopuszcza i dokonuje modyfikacji SWZ i umowy.***

1. *Pkt. 4 ppkt. 6 (oraz par. 8 ust. 6 umowy) Czy Zamawiający potwierdza, że wstawienie urządzenia zastępczego zwalnia Wykonawcę z kar umownych z tyt. nieterminowej naprawy ?*

**Odpowiedź 51:**

***Zamawiający nie dopuszcza.***

***Dotyczy Projektu Umowy (dot. Zad. 1)***

1. *Par. 5 ust. 1a W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.*

**Odpowiedź 52:**

***Zamawiający określa poziom kar umownych na 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy i modyfikuje jej zapisy.***

1. *Par. 5 ust. 1b W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.*

**Odpowiedź 53:**

***Zamawiający określa poziom kar umownych na 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy i modyfikuje jej zapisy.***

1. *Par. 5 ust. 2 Wnosimy o obniżenie limitu kar do 15%, co umożliwi właściwą ocenę ryzyka.*

**Odpowiedź 54:**

***Zamawiający zmniejsza maksymalny wymiar wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 20% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto i modyfikuje zapisy umowy.***

1. *Par. 5 ust. 1d Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje wprowadzenie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, przez dodanie zapisu:*

*,,Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni min. 14 dniowy termin”. Taka konstrukcja chroni interes Zamawiającego.*

***Odpowiedź 55:***

***Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu proponowanego przez Wykonawcę , ze skróceniem terminu do 7 dni i dokonuje modyfikacji umowy.***

1. *Proponujemy dodanie kolejnego par. 16a o sile wyższej z uwagi na brak regulacji kwestii postępowania przez Strony w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej:*

1. *Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.*
2. *Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.*
3. *W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.*

**Odpowiedź 56:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. **Wykonawca 7:**

***Zadanie nr 1 Aparat do znieczulania***

***Załącznik nr 2 Umowa***

**Pytanie 1:**

*§5 ust. 1*

*Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do:*

*- pkt. a) do 0,2% ?*

*- pkt. b) 0,2% ?*

***Odpowiedź 1:***

***Zamawiający zmniejsza poziom kar umownych z pkt. a) i pkt. b) do 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy i modyfikuje jej zapisy.***

***Patrz odp. 52 i 53.***

**Pytanie 2:**

*§5 ust. 2*

*Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający wyrazi zgodę na maksymalny wymiar kar do 10% łącznego wynagrodzenia brutto?*

**Odpowiedź 2:**

***Zamawiający zmniejsza maksymalny wymiar wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 20% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto i modyfikuje zapisy umowy.***

***Patrz odp. 54.***

1. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. – dalej ustawy Pzp) **modyfikuje zapisy SWZ**:
2. **Rozdziału III ust. 4 pkt 5 Minimalne warunki gwarancji i rękojmi**

5) Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu i podjęcie czynności zmierzających do naprawy sprzętu) max w ciągu 72 godzin (pełne godziny) licząc od momentu zgłoszenia awarii. Czas reakcji serwisu będzie liczony w dni robocze (tj. 72 godziny w dni robocze).

1. **Rozdziału XI ust. 1. Termin związania ofertą.**

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia **26.05.2021 r.**

1. **Rozdziału XV ust. 2 Sposób oraz termin składania ofert.**

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **27.04.2021 r.** do godz. **10:00.**

1. **Rozdziału XVI ust. 1 Termin otwarcia ofert.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.04.2021 r.** o godzinie **12:00.**

1. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. – dalej ustawy Pzp) modyfikuje zapisy **Załącznika nr 2 do SWZ – wzór umowy:**

**1. § 5 ust. 1 lit. a) Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego lub innego wskazanego budynku wskazanego przez Zamawiającego w Jędrzejowie, w wysokości ***0,5%*** wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

**2. § 5 ust. 1 lit. b) Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji, w wysokości ***0,5%*** wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy,

**3. § 5 ust. 2. Kary umowne**

2.Maksymalny wymiar kar o których mowa wyżej nie może przekroczyć ***20%*** kwoty łącznego wynagrodzenia brutto.

**4. § 5 ust. 1 po lit. d). Kary umowne dodaje się zapis:**

Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, 7-dniowy termin.

**5. § 8 ust. 5 Minimalne warunki gwarancji i rękojmi:**

5. Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu i podjęcie czynności zmierzających do naprawy sprzętu) max w ciągu 72 godzin (pełne godziny) licząc od momentu zgłoszenia awarii. Czas reakcji serwisu będzie liczony w dni robocze (tj. 72 godziny w dni robocze).

1. W związku z powyższym, na podstawie art. 271 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp dokonuje się **zmiany ogłoszenia o zamówieniu**.
2. Zamawiający publikuje na stronie prowadzonego postępowania ujednolicone:
3. Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór umowy
4. Załącznik nr 6 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1 - Aparat do znieczulania
5. Załącznik nr 6 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 3 – Defibrylator AED
6. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp w związku z art. 284 ust. 2 i ust. 3 **przedłuża termin składania ofert** do dnia:

**27.04.2021 r. do godz. 10:00**

**a termin otwarcia ofert** do dnia:

**27.04.2021r. do godz. 12:00**