Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Część 3

3. PRACOWNIA TECHNICZNA - TECHNOLOGIE KONSTRUKCJE 
I URZĄDZENIA MECHATRONICZNE

MIKROSKOPY METALOGRAFICZNE

1) Opis ogólny

Specyfikacja ilościowa mikroskopów metalograficznych oraz ich wyposażenia dodatkowego:

| Lp. | Wymagane przez Zamawiającego parametry - opis | Ilość sztuki/zestawy |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zestaw mikroskopowy: - Mikroskop stereoskopowy trinokular z głowicą obrotową 360o i oświetlaczem pierścieniowym lub inny o parametrach nie gorszych - adapter do kamery do mikroskopu stereo - kamera mikroskopowa z oprogramowaniem | 1 |
| 2 | Mikroskop metalograficzny w układzie odwróconym z głowicą trinokularną + program do obróbki obrazu i pomiarów. | 1 |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego parametrów technicznych:

- Charakterystyka zestawu mikroskopowego

  - Mikroskop stereoskopowy powinien charakteryzować się co najmniej następującymi              parametrami:

- Budowa modułowa: możliwość szybkiej wymiany statywów oraz akcesoriów jak: okulary, nasadki obiektywowe, zestawy do polaryzacji lub ciemnego pola

- Typ optyki: Greenough z systemem optycznym zoom o współczynniku 6.7:1 i dystansie roboczym nie mniejszym niż :113mm

- Zakres powiększeń standard : od 7.5× do 50x (do 100×  z obiektywem 2.0×), z możliwością uzyskania zakresu od 1.13× do 320× przy pomocy akcesoriów

- Głowica: binokularowa z trzecim tubusem do podłączenia kamery mikroskopowej lub aparatu fotograficznego (trinokularowa); obrotowa w pełnym zakresie 360° ; tubusy okularowe  nachylone pod kątem 35° z regulacją rozstawu źrenic

- Podział dróg optycznych: 100 : 0 (okulary / trzeci tubus) ; 50 : 50 (prawy okular / trzeci tubus)

- Okulary: szerokopolowe WF o powiększeniu 10× ; pole widzenia 23 mm ; niezależna korekcja dioptrii dla każdego okularu ± 5 D

- Statyw: szeroka podstawa o wymiarach minimum 330×280 mm z możliwością zastosowania dodatkowego stolika mechanicznego do precyzyjnego pozycjonowania preparatu w osiach XY z zakresem przesuwu 150×100mm ;

- mechanizm przesuwu głowicy ze sprzęgłem regulującym wielkość oporów obrotu pokręteł nastawu  ostrości.

- Oświetlenie: pierścieniowy oświetlacz LED z regulacją intensywności

- Akcesoria: adapter o powiększeniu 0.65× umożliwiający instalację cyfrowej kamery mikroskopowej z matrycą typu CMOS o przekątnej 1/2" na trzecim tubusie mikroskopu,

- W zestawie powinno być min. 10 szt. treningowych próbek do badań metalograficznych

Wymagania

- Dołączyć kartę katalogową mikroskopu  potwierdzająca parametry(w j. polskim)

- Certyfikat CE

  - Parametry kamery mikroskopowej do mikroskopu z gwintem „C”.

Kamera mikroskopowa wraz z oprogramowaniem powinna charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami:

Parametry:

- Przetwornik CMOS 1/3”

- Rozdzielczość 1.3 Mpix (1024/768 pixli)

- Rozmiar pixla max.  3.6x3.6 um

- Szybkość transmisji : 52fps@640x512, 13fps@ 1280x1024

- System skanowania: progresywny

- Zakres dynamiczny : 71 dB S/N

- Migawka: elektroniczna

- Minimalne oświetlenie : 3 Lux

- Temperatura pracy -10°C ÷ +70°C

- Wilgotność: 40% ÷ 90%

- Złącze USB -2.0

- Zasilanie DC-5V±5%/ 200mA

- Pobór mocy : 1W

Zestaw powinien obejmować:

- Kamerę

- Adaptery okularowe: 28mm, 30mm, 34mm i 35mm

- Płytkę kalibracyjną zawierająca wzorce 1500um, 600um, 150um i 70um  odpowiednio do obiektywów 4x, 10x, 40x,100x, oraz wzorzec makro 7500um.

- Statyw do zdjęć makro o wysokości nie większej niż 10cm z gwintem do obiektywu o średnicy 42mm.

- Obiektyw 12mm z gwintem 42mm do statywu makro

- Program Image 2.0 PL w języku angielskim oraz w języku polskim

- Instrukcję obsługi w języku polskim np. na CD

- Interaktywny film instruktażowy w formacie Flash (w języku polskim) dotyczący kalibracji i obsługi programu

Oprogramowanie powinno umożliwiać:

- Przechwytywanie obrazów w czasie rzeczywistym, pojedynczych klatek oraz zdjęć poklatkowych

- Pomiary planimetryczne: odcinek, okrąg, prostokąt, dowolny kształt, pomiary kątów

- Eksport pomiarów do tabeli w programie MS Excel

- Zliczanie obiektów

Wymagania

- Dołączyć kartę katalogową kamery potwierdzająca parametry(w j. polskim)

- Certyfikat CE

- Charakterystyka mikroskopu metalograficznego

Mikroskop metalograficzny odwrócony powinien charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami i właściwościami:

- System optyczny ICSO korygowany na nieskończoność z obiektywami planachromatycznymi

- Mikroskop z oświetleniem EPI do obserwacji  w jasnym polu oraz w świetle spolaryzowanym.

- głowica trinokularowa,

- kąt nachylenia tubusów okularowych - 45° regulacja rozstawu źrenic 55-75mm

- okulary :2 szt -10X/22mm, 1szt mikrometryczny 10x/20mm/0.1mm

- czterogniazdowa miska rewolwerowa

- obiektywy korygowane na nieskończoność: 4X/0.1; 10X/0.25; 20X/0.4; 40X/0.6

- duży stolik mechaniczny 242x172mm o zakresie ruchu 75x50mm

- współosiowe pokrętła mikro i makro, dokładność 0.002mm

- kondensor Abbego N.A. 1.25 z przesłoną irysową i filtrem

- oświetlenie Kohlera z przesłoną irysową do światła odbitego oraz oświetlenie 12V/30W z płynną regulacją natężenia

- wsuwany w tor świetlny moduł do polaryzacji z analizatorem obrotowym 360°

- filtry:  niebieski, zielony i żółty

- stabilna i ergonomiczna podstawa, prosty oraz poręczny, współosiowy system regulacji mikro i makro zapewniający łatwą pracę z mikroskopem

- adapter do kamery 0.5x z gwintem C

- w zestawie powinno być min. 10 szt. treningowych próbek do badań metalograficznych

Wymagania

- Dołączyć kartę katalogową mikroskopu potwierdzają parametry(w j. polskim)

- Certyfikat CE

Opis programu do obróbki obrazu i pomiarów - Material Plus „K”

### Program Material PLUS „K” lub równoważny powinien zawierać co najmniej poniższe funkcje:

OBRÓBKA OBRAZU

- wytnij, kopiuj i wklej,

- powielanie, przywracanie,

- zmiana rozmiaru,

- kompresja,

- konwersja do innego formatu BMP, JPG, TIF, PNG, GIF i PSD,

- wypełnienie, lub spray dowolnego koloru dla dowolnych wybranych obszarów,

- siatka pomiarowa 5x5, 10X10 i 100x100 sieci (lub komórek),

- narzędzie rysowania krzywej, linii, kwadratu i koła. Możliwość zmiany koloru i grubość linii,

- opis tekstem w dowolnym kolorze lub czcionce,

- Eraser - działa tylko na warstwie  ( nie dotyczy oryginalnego obrazu ),

- funkcja "Montage" do łączenia zapisanych obrazów,

- zastosowanie filtrów na wybranym obszarze.

FUNKCJE VIEW

- zoom in / out,

- powiększony podgląd,

- obrót o: 90, 180, 270 stopni lub dowolny wskazany parametr,

- obrazek rzut; poziomej lub pionowej osi,

- histogram intensywności,

- informacje o obrazie,

- ponów / Cofnij wszystkie operacje,

- przetwarzanie obrazów,

- korekcja kontrastu tła - koloru lub skali szarości,

Ponadto powinien zapewniać  :

- filtry rutynowe ,  filtry specjalne.

- operacje morfometryczne na obrazach

- pomiary: odległość, długość, szerokość, obwód, kąt, trzypunktowy radius. powierzchnia w zamkniętych liniach.

- pomiary  w trybie live

- zliczanie i klasyfikacja

- pomiar cząstek poprzez progowanie

- morfometeryczne współczynniki kształtu

- współczynniki lokalizacji

- analizę fazową

- analizę żeliwa sferycznego i płatkowego

Wyniki pomiarów tego modułu dla każdej mikrostruktury powinny być dostępne do dalszych ewentualnych analiz. Przetwarzany obraz wyświetlany ma być w różnych kolorach dla każdej klasy żeliwa. Klasyfikacja powinna się odbywać pod względem zakresu danych na podstawie rozmiarów i kształtu cząstek.

- porowatość

- głębokość zmian powierzchni utwardzonej

- grubość warstw

- wielkość ziarna

- wtrącenia niemetaliczne

- płatki grafitu

3)  Materiały szkoleniowe

Do zestawów (urządzeń) powinny być dołączone materiały szkoleniowe, edukacyjne w formie instrukcji obsługi, zeszytów ćwiczeń, procedur zastosowania umożliwiające użytkownikowi pełne ich wykorzystanie. Wszystkie te materiały powinny być dostępne przynajmniej w formie elektronicznej (wskazany język polski).

4) Inne.

- Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy i nie używany w jakikolwiek sposób,

- Musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego, skompletowany, skonfigurowany oraz wdrożony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zrealizuje oprócz dostawy, instalację, próbne uruchomienie  dostarczonego sprzętu

- Dostarczony sprzęt musi posiadać dokumentację techniczną w języku polskim oraz certyfikat CE lub inne potwierdzające możliwość bezpiecznego wykorzystania go w celach edukacyjnych.

- Na dostarczony sprzęt Wykonawca udziela gwarancji min. 12 miesięcy licząc od dni odbioru sprzętu, zapewnia naprawę gwarancyjną oraz serwis pogwarancyjny,

- Szkolenia: W ramach realizacji zamówienia dostawca powinien zapewnić przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi sprzętu oraz oprogramowania niezbędnego do jego funkcjonowania. Szkolenia powinny być zrealizowane w jednostce zamawiającego dla minimum 2-3 nauczycieli w terminach uzgodnionych z zamawiającym.

- Czas realizacji zamówienia: do 14 tygodni