Znak sprawy: OKSO.272.18.2020

Dotyczy Zadania nr 2					        		      Jędrzejów, dnia 13.08.2020 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 3

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Zakup wyposażenia strefy buforowej (oddziału dla pacjentów z COVID-19) w związku z realizacją projektu pn. „Zwalczanie skutków epidemii COVID-19 w Powiecie Jędrzejowskim”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na złożone pismo o poniższej treści:

Zadanie nr 2 – Pompa infuzyjna

Dotyczy pozycji nr 7:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp infuzyjnych z zakresem szybkości infuzji w zakresie od 0,01 ml/h do 2000 ml/h:

Rozdzielczość:

Od 0,01 ml/h do 99,99 ml/h, co 0,01 ml/h

Od 100 ml/h do 999,9 ml/h, co 0,1 ml/h

Powyżej 1000 ml/h, co 1 ml/h

0,01-200 ml/h dla strzykawek 2/3 ml

0,01-400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml

0,01-600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml

0,01-1000 ml/h dla strzykawek 20/25 ml

0,01-1400 ml/h dla strzykawek 30/35 ml

0,01-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml

Dotyczy pozycji nr 11: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp infuzyjnych z regulowaną szybkością dozowania dawki uderzeniowej BOLUS co:

0,01 ml/h w zakresie od 0,01 ml/h do 99,99 ml/h

0,1 ml/h w zakresie od 100 ml/h do 999,9 ml/h

Co 1 ml/h powyżej 1000 ml/h

Do 200 ml/h dla strzykawek 2/3 ml

Do 400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml

Do 600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml

Do 1000 ml/h dla strzykawek 20/25 ml

Do 1400 ml/h dla strzykawek 30/35 ml

Do 2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml

Dotyczy pozycji nr 15-Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp infuzyjnych z programowaną objętością infuzji co:

0,01 ml w zakresie od 0,1 ml do 99,99 ml

0,1 ml w zakresie od 100 ml/h do 999,9 ml

1 ml w zakresie od 1000 ml do 20000 ml

Dotyczy pozycji nr 17-Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp infuzyjnych z możliwością ustawiania wartości ciśnienia okluzji na 12 poziomach w zakresie 75-900 mmHg.

Dotyczy pozycji nr 22-Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp infuzyjnych z funkcją stand-by programowaną w zakresie od 1 min do 23h59min.

Dotyczy pozycji nr 33: Statyw do pompy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie statywu z możliwością regulacji wysokości w zakresie 130-225 cm.

Prosimy o sprecyzowanie ilości statywów w przypadku zaoferowania statywu, który daje możliwość zamocowania do 3 trzech pomp infuzyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie  dopuszcza  do zaoferowania pomp infuzyjnych o w/w parametrach.                                                           Parametry techniczne  pompy infuzyjnej zostały  określone w opisie przedmiotu zamówienia.