**Znak sprawy: OKSO.272.18.2020**

**Dotyczy Zadania nr 1** Jędrzejów, dnia 13.08.2020 r.

**INFORMACJA**

**dla Wykonawców nr 4**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**Zakup wyposażenia strefy buforowej (oddziału dla pacjentów z COVID-19) w związku z realizacją projektu pn. „Zwalczanie skutków epidemii COVID-19 w Powiecie Jędrzejowskim”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (**Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.** – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na złożone pismo o poniższej treści:

**Znak sprawy: OKSO.272.18.2020**

**Zakup wyposażenia strefy buforowej (oddziału dla pacjentów z COVID-19) w związku z realizacją projektu pn. „Zwalczanie skutków epidemii COVID 19 w Powiecie Jędrzejowskim”**

Zadanie 1. Łóżko szpitalne elektryczne (komplet zawierający łóżko, barierki, wysięgnik, materac, szafka velo bez blatu )

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości całkowitej 2150 mm?
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o wymiarach leża 2000x850 mm?
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez elastycznej listwy odbojowej na barierkach na całej ich długości, krążki odbojowe w wystarczający sposób zabezpieczają łózko przed uderzeniami i zarysowaniami?
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko gdzie uchwyty nie są wyposażone w kątomierze po dwóch stronach przy segmencie wezgłowia?
5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko gdzie szczyty wykonane w całości, stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieżdżenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami. Szczyty łóżka szybko wyjmowane?
6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko gdzie szczyty metalowe, lakierowane proszkowo, wypełnione płytami z tworzywa HPL o grubości 6 mm. odporne na działanie wysokiej temperatury uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Szczyty łóżka szybko wyjmowane?
7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko gdzie segmenty leża wypełnione metalowymi lamelami, które są bardziej funkcjonalne od siatki, w kwestii utrzymania czystości i dezynfekcji, co jest istotne w przypadku covid?
8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko gdzie regulacja pozycji łóżka elektrycznie :

\* segmentu oparcia pleców : 0 - 730 ?

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez potwierdzenia przez niezależny instytut?

Oferowane łóżko posiada bezpieczne obciążenie 250 kg. Jest zarejestrowane jako wyrób medyczny, posiada certyfikat CE. Zgodnie z przepisami Zamawiający nie może żądać potwierdzenia jego parametrów przez dodatkowe instytucje.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające barierki boczne metalowe, lakierowane proszkowo, składające się z 4 profili poziomych, składane wzdłuż ramy leża, łatwo demontowane bez użycia narzędzi, zgodne z normą EN 60601-2-52, wysokość barierek 450 mm nad poziomem leża bez materaca?
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę posiadającą blat z tworzywa ABS z wystającymi, zaokrąglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów i rozlewanie płynów? Dzięki jednolitej konstrukcji blatu, ogranicza się miejsca trudno dostępne z możliwością rozwoju bakterii i drobnoustrojów.
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę posiadającą półkę do odkładania obuwia lub pojemników urologicznych wykonaną z siatki stalowej pokrytej lakierem proszkowym?

**Odpowiedź:**

Ad.1 Zamawiający **dopuszcza**  do zaoferowania łóżko o długości całkowitej 2150 mm.

Ad.2 Zamawiający **nie dopuszcza** do zaoferowania łóżko o wymiarach leża 2000x850 mm.

Ad.3 Zamawiający **nie dopuszcza** do zaoferowania łóżko bez elastycznej listwy odbojowej na barierkach na całej ich długości, krążki odbojowe w wystarczający sposób zabezpieczają łózko przed uderzeniami i zarysowaniami.

Ad.4 Zamawiający **nie dopuszcza** do zaoferowania łóżko gdzie uchwyty nie są wyposażone w kątomierze po dwóch stronach przy segmencie wezgłowia.

Ad.5 Zamawiający **nie dopuszcza** do zaoferowania łóżko gdzie szczyty wykonane w całości, stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieżdżenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami. Szczyty łóżka szybko wyjmowane.

Ad.6 Zamawiający **nie dopuszcza** do zaoferowania łóżko gdzie szczyty metalowe, lakierowane proszkowo, wypełnione płytami z tworzywa HPL o grubości 6 mm. odporne na działanie wysokiej temperatury uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Szczyty łóżka szybko wyjmowane.

Ad.7 Zamawiający **nie dopuszcza** do zaoferowania łóżko gdzie segmenty leża wypełnione metalowymi lamelami, które są bardziej funkcjonalne od siatki, w kwestii utrzymania czystości i dezynfekcji, co jest istotne w przypadku covid.

Ad.8 Zamawiający  **dopuszcza** do zaoferowania łóżko gdzie regulacja pozycji łóżka elektrycznie: \* segmentu oparcia pleców : 0 - 730.

Ad.9 Zamawiający **dopuszcza**  do zaoferowania łóżko bez potwierdzenia przez niezależny instytut.

Ad.10 Zamawiający **dopuszcza**  do zaoferowania łóżko posiadające barierki boczne metalowe, lakierowane proszkowo, składające się z 4 profili poziomych, składane wzdłuż ramy leża, łatwo demontowane bez użycia narzędzi, zgodne z normą EN 60601-2-52, wysokość barierek 450 mm nad poziomem leża bez materaca.

Ad.11 Zamawiający **nie dopuszcza** do zaoferowania szafkę posiadającą blat z tworzywa ABS z wystającymi, zaokrąglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów i rozlewanie płynów.

Ad.12 Zamawiający **dopuszcza**  do zaoferowania szafkę posiadającą półkę do odkładania obuwia lub pojemników urologicznych wykonaną z siatki stalowej pokrytej lakierem proszkowym.