**Znak sprawy: OKSO.272.18.2020**

**Dotyczy Zadania nr 6** Jędrzejów, dnia 13.08.2020 r.

**INFORMACJA**

**dla Wykonawców nr 6**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**Zakup wyposażenia strefy buforowej (oddziału dla pacjentów z COVID-19) w związku z realizacją projektu pn. „Zwalczanie skutków epidemii COVID-19 w Powiecie Jędrzejowskim”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (**Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.** – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na złożone pismo o poniższej treści:

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w niniejszym postępowaniu urządzenia o następujących parametrach:

|  |
| --- |
| Bezdotykowe otwieranie pokrywy za pomocą fotokomórki nożnej, poprzez wsunięcie stopy. |
| Bezdotykowe zamykanie pokrywy poprzez czujnik zbliżeniowy umieszczony w górnej części urządzenia. |
| Uruchamianie bezdotykowe za pomocą czujnika podczerwieni. |
| Automatyczny, antybakteryjny proces czyszczenia i deodoryzacji. |
| Wbudowana pompa perystaltyczna. |
| System 7 noży tnących. |
| Urządzenie wyposażone w podwójną komorę maceracji. Górna komora wyposażona w 5 noży rozdrabniających oraz dolna komora wyposażona w dodatkowe noże która zapewniają całkowite rozdrobnienie pulpy. |
| Moc silnika 750 W. |
| Moc pompy wody 125 W. |
| Waga 55 kg. |
| Zasilanie 230 V. |
| Czas trwania cyklu do 65 sekund. |
| Wsad do 2 naczyń na cykl. |
| Odpływ 50 Φ. |
| Poziom hałasu 58,9 dba. |
| Wymiary 400 szer. x 975 wys. x 510 gł. (mm). |
| Podłączenie wody 3/4’’. |
| Zbiornik na wodę 15 litry. |
| Zużycie wody z możliwością regulacji – 9,5 L. |
| Pokrywa wykonana z tworzywa z zatopionymi nanocząsteczkami srebra. |
| Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. |
| Bęben wraz z nożami tnącymi w całości wykonany ze stali nierdzewnej. |
| Czujnik zamknięcia pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania odpływu. |
| Łatwa do demontażu ściana przednia. |
| Dopływ wody zimnej: rurka zasilająca o średnicy ¾ cala. |
| Zabezpieczenie IP54 |
| Wyświetlacz LED informujący o ewentualnych błędach oraz diody LED. |

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie dopuszcza**  do zaoferowania urządzenia o w/w parametrach. Parametry techniczne maceratora wymagane przez Zamawiającego, zabezpieczające jego potrzeby zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia.