OKSO.272.6.2021

Jędrzejów, dnia  21.04.2021 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Zmiana SWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana terminów

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Zwalczanie skutków epidemii COVID-19 w Powiecie Jędrzejowskim - Zakup

sprzętu medycznego leczniczego

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. – dalej ustawy Pzp) udziela odpowiedzi na pytania oraz dokonuje modyfikacji SWZ:

- Wykonawca 1:

Zadanie nr 3 - Defibrylator AED

Pytanie 1 dot. pkt.3- Czy Zamawiający dopuści AED z energią defibrylacji u osób dorosłych: szczytowe natężenie prądu32 A (nominalnie 150 J przy obciążeniu 50 Ω). Defibrylacja u dzieci przy użyciu opcjonalnego zainstalowanego zestawu elektrod SMART Pads dla niemowląt/dzieci: nominalne szczytowe natężenie prądu 16 A (nominalnie 150 J przy obciążeniu 50 Ω) ?

Odpowiedź 1:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2 dot. pkt. 13- Czy Zamawiający dopuści AED z gwarancją na urządzenie 8 lat z czego na baterię min. 4 lata oraz min. 2 lata na elektrody? Ze względu na materiał z jakiego są zrobione elektrody miękkie-„klej” nie jest w stanie utrzymać swoich parametrów technicznych przez 4 lata. Wszyscy renomowani producenci urządzeń AED oraz elektrod potwierdzają skuteczne działanie do 2 lat od produkcji.

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dostawy po okresie ważności przez wykonawcę nowych elektrod i dokonuje zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3  Biorąc pod uwagę panującą sytuację epidemiologiczną czy Zamawiający będzie wymagał szybszego terminu dostawy urządzeń do 5 dni od podpisania umowy ?

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie wymaga skrócenia terminu realizacji

Pytanie nr 4  Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości defibrylacji dzieci (<8 kg lub <8 roku życia) z automatycznym zmniejszeniem wartości energii oraz zmianą poleceń dotyczących defibrylacji i resuscytacji dzieci przy użyciu dedykowanego klucza pediatrycznego ?

Odpowiedź 4:

Tak zamawiający dopuszcza takie rozwiązania i dokonuje zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca 2:

Pytanie nr 1:

Dotyczy zadania 3. defibrylatorów AED

- Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego, czy dopuści do oferty defibrylator o następujących parametrach:

- Zewnętrzny defibrylator półautomatyczny dwufazowy.

- Dwa przyciski: zasilania i wyzwolenia impulsu.

- Defibrylacja dwufazowa: 150J dorośli, 50J dzieci.

- Komunikaty głosowe w języku polskim.

- Fala defibrylacyjna odcięta wykładniczo, dopasowana do oporności tkanek pacjenta.

- System analizy kardiologicznej pacjenta.

- Urządzenie analizuje, informuje oraz decyduje czy wstrząs jest zalecany oraz czy elektrody są podłączone prawidłowo.

- Bateria o przydatności 7 lat i gwarancji 4 lata, pozwalająca na 300 defibrylacji.

- Bateria pomocnicza 9V, służąca do autotestów.

- Czas ładowania poniżej 6 sekund.

- Wbudowany metronom.

- Masa urządzenia: około 2 kg.

- Stopień ochrony zgodny z normą IEC 60529 - IP54.

- Odporność na wstrząsy i upadek z 1m według normy MIL-STD-810F 516.5.

- Praca na wysokości  od -150m do 4500m n.p.m. według normy MIL-STD-810F 500.4.

- Środowisko pracy: wilgotność 5-95%, temperatura 0-50°C.

- Gwarancja na urządzenie 8 lat.

- Elektrody jednorazowe, przyklejane, bez konieczności wymiany baterii.

- Długość przewodu elektrod – 122 cm.

- Graficzne instrukcje użycia na opakowaniu elektrod oraz na każdej elektrodzie z osobna.

- Okres trwałości elektrod 24 miesiące.

- Automatyczna konwersja do trybu pediatrycznego, po podłączeniu elektrod pediatrycznych.

- Dioda kontrolna autotestów migająca na zielono lub czerwono.

- Autotesty przeprowadzane codziennie, co tydzień, co miesiąc i co kwartał.

- Autotest przy każdym uruchomieniu.

- Oprogramowanie zgodne z Europejską radą Resuscytacji z 2015r. z możliwością aktualizacji.

- Deklaracja zgodności CE.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie dopuszcza. Parametry główne określone w SIWZ parametry urządzeń mogą być równoważne lub lepsze.

- Wykonawca 3:

Pytanie nr 1:

Zadanie nr 3

1. W związku z tym że opisany w SWIZ przez Zamawiającego parametr „kompatybilny z defibrylatorami w karetkach” posiada tylko jeden producent AED firma Philips , prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności AED bez tej funkcji co zapewni w postępowaniu zachowanie konkurencyjności.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie zgadza się ze stwierdzeniem.

- Wykonawca 4:

Dotyczy : Zadanie numer 3 defibrylator AED

Pytanie 1

Pkt. 1 wersja - automatyczny

Czy Zamawiający dopuści urządzenie działające w trybie półautomatycznym?

Większość dostępnych defibrylatorów działa na zasadzie półautomatycznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy kontrolę nad podaniem impulsu i minimalizujemy szansę poruszenia poszkodowanym przez osoby postronne. W wersji półautomatycznej wyzwolenie impulsu poprzez naciśnięcie przycisku może nastąpić (tak jak w wersji automatycznej) tylko i wyłącznie po analizie EKG i wykryciu rytmu serca do defibrylacji.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 2

Dotyczy:  pkt. 3 sekwencyjna energia wstrząsów do 360 J

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator AED, który podaje wyładowania o zoptymalizowanej wartości 150J, +/- 15% w zależności od odczytu oporności klatki piersiowej poszkodowanego?

Na rynku dostępne są defibrylatory AED czołowych producentów działające w oparciu o różne protokoły dostarczanej energii np. stałe lub wzrastające. Aktualnie nie ma dostępnych badań, które wskazywałyby na wyższość jednego konkretnego rozwiązania nad pozostałymi. Doniesienia prasowe o skutecznym użyciu defibrylatorów działających według różnych protokołów energii mogą sugerować, że ta kwestia nie ma tak decydującego znaczenia jak starają się to przedstawiać producenci forsujący oferowane przez nich rozwiązanie.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie dopuszcza. Parametry urządzenia mają być równoważne bądź lepsze niż w SIWZ

Pytanie 3

Dotyczy:  pkt.13 elektrody  min. 4 lata

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego okres przydatności elektrod wynosi 30 miesięcy.

Mając na uwadze fakt, że większość wiodących producentów proponuje do swoich urządzeń elektrody z terminem ważności ok. 30 miesięcy chcielibyśmy zaoferować urządzenie do którego elektrody mają okres przydatności 30 miesięcy. Rozumiemy, że dla zamawiającego gwarancja przydatności elektrod 48 miesięcy jest kluczowa, proponujemy rozwiązanie, w którym po upływie 30 miesięcy elektrody zostaną wymienione na koszt wykonawcy na nowe dzięki czemu Zamawiający uzyska gwarancję przydatności elektrod 60 miesięcy.

Odpowiedź 3:

Tak zamawiający dopuszcza i dokonuje zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4

Dotyczy: pkt.13 elektrody min. 4 lata

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego okres przydatności elektrod wynosi 36 miesięcy?

Elektrody 3 letnie w urządzeniu, które chcemy zaoferować są tańsze niż elektrody 4 letnie w urządzeniu Lifepak w związku z powyższym żywotność elektrod nie wpływa na koszty eksploatacji urządzenia oraz jednocześnie zmusza użytkownika do częstszej kontroli stanu urządzenia.

Odpowiedź 4:

Tak zamawiający dopuszcza i dokonuje zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca 5:

Zadanie nr 3 - Defibrylator AED

Pytanie nr 1 dot. pkt.3-  Czy Zamawiający dopuści AED z energią defibrylacji u osób dorosłych: szczytowe natężenie prądu32 A (nominalnie 150 J przy obciążeniu 50 Ω). Defibrylacja u dzieci przy użyciu opcjonalnego zainstalowanego zestawu elektrod SMART Pads dla niemowląt/dzieci: nominalne szczytowe natężenie prądu 16 A (nominalnie 150 J przy obciążeniu 50 Ω) ?

Odpowiedź 1:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2 dot. pkt. 13-  Czy Zamawiający dopuści AED z gwarancją na urządzenie 6 lat z czego na baterię min. 4 lata oraz min. 2 lata na elektrody?

Odpowiedź 2:

Tak zamawiający nie dopuszcza, gdyż minimalne wymagania są określone w Opisie przedmiotu zamówienia pkt 13 jako: min. 8  lat gwarancji na urządzenie, bateria min. 4 lata i elektrody min. 2 lata.

- Wykonawca 6:

Zad. 1 Aparat do znieczulenia

- Pkt 2 Czy Zamawiający dopuści reduktory wbudowane w aparat do znieczulenia?

Odpowiedź 1:

Zgodnie z SIWZ.

- Pkt 4 Czy Zamawiający aparat do znieczulania bez podgrzewanego modułu pacjenta natomiast z podgrzewanymi czujnikami przepływu (bez możliwości wyłączenia podgrzewania przez użytkownika)? Jest to bardziej nowoczesne rozwiązanie zapobiegające przegrzaniu mieszaniny oddechowej i pacjenta.

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Pkt 5 Czy Zamawiający dopuści zasilanie awaryjne akumulatorowe na 90 minut w warunkach standardowych oraz 30 minut w warunkach ekstremalnych

Odpowiedź 3:

Zgodnie z SIWZ.

- Pkt 7 Czy zamawiający uzna za spełnienie warunku zaoferowanie aparatu z trzema szufladami?

Odpowiedź 4:

Zamawiający dopuszcza i dokonuje zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Pkt 10 Czy Zamawiający dopuści mieszalnik pneumatyczny?

Odpowiedź 5:

Zgodnie z SIWZ.

- Pkt 11 Czy Zamawiający dopuści mieszalnik pneumatyczny?

Odpowiedź 6:

Zgodnie z SIWZ.

- Pkt 16 Czy Zamawiający dopuści zastawkę APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie poprzez skręcenie zastawki do minimum?

Odpowiedź 7:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Pkt 18 Czy Zmawiający dopuści rozwiązanie lepsze niż wymagane – miejsce aktywne do zamocowania dwóch parowników?

Odpowiedź 8:

Zamawiający dopuszcza i dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.

- Pkt 21 Czy Zamawiający dopuści respirator z napędem pneumatycznym?

Odpowiedź 9:

Zgodnie z SIWZ.

- Pkt 26 Czy Zamawiający dopuści, bezpieczną z punktu widzenia natlenienia pacjenta, funkcję pauzy na 1 min,  z prezentacją czasu pozostałego do zakończenia pauzy?

Odpowiedź 10:

Zamawiający dopuszcza i dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.

- Pkt 27 Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji? Jest to rozwiązanie czysto techniczne i nie ma wpływu na parametry kliniczne aparatu.

Odpowiedź 11:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Pkt 28 Czy Zamawiający dopuści aparat z awaryjną podażą O2 i anestetyku z parownika po awarii zasilania sieciowego w trybie wentylacji ręcznej?

Odpowiedź 12:

Zgodnie z SIWZ.

- Pkt 31 Czy Zamawiający dopuści szerszy zakres regulacji plateau 5-60%?

Odpowiedź 13:

Zamawiający dopuszcza i dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.

- Pkt 32 Czy Zamawiający dopuści zakres I:E od 2:1 do 1:8?

Odpowiedź 14:

Zamawiający dopuszcza i dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.

- Pkt 33 Czy Zamawiający dopuści zakres objętości oddechowej dla wentylacji objętościowej, od 20 [ml]  do 1500 [ml] i zakres uzyskiwanej objętości od 5 – 1500 ml w trybie wentylacji ciśnieniowej ?

Odpowiedź 15:

Zgodnie z SIWZ.

- Pkt 34 Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji wyzwalacza 0,2 do 10 l/min?

Odpowiedź 16:

Zgodnie z SIWZ.

- Pkt 35 Czy Zamawiający dopuści ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie 5-60 cmH2O?

Odpowiedź 17:

Zamawiający dopuszcza i dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.

- Pkt 36 Czy Zamawiający dopuści wspomaganie ciśnieniowe w trybie PSV regulowane w zakresie 2-40 cmH2O?

Odpowiedź 18:

Zgodnie z SIWZ.

- Pkt 37 Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji?

Odpowiedź 19:

Zgodnie z SIWZ.

- Pkt 38 Czy Zamawiający dopuści regulację PEEP w zakresie wył, 4-30 cmH2O?

Odpowiedź 20:

Zgodnie z SIWZ.

- Pkt 39 Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji?

Odpowiedź 21:

Zgodnie z SIWZ.

- Pkt 40 Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji?

Odpowiedź 22:

Zgodnie z SIWZ.

- Pkt 42 Czy Zamawiający dopuści prezentację krzywych w czasie rzeczywistym: p(t) , CO2(t) oraz pętla ciśnienie-objętość albo ciśnienie – przepływ albo przepływ – objętość z możliwością jednoczesnego zapisania pętli wzorcowej?

Odpowiedź 23:

Zamawiający dopuszcza i dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.

- Pkt 43 Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji?

Odpowiedź 24:

Zgodnie z SIWZ.

- Pkt 46 Czy Zamawiający dopuści ekran niewbudowany w przednią ścianę aparatu , na wysięgniku, pozwalający na dostosowanie jego położenia do potrzeb użytkownika? Jest to rozwiązanie nowoczesne i funkcjonalne.

Odpowiedź 25:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Pkt 53 Czy Zamawiający dopuści kalibrację modułu gazowego wykonywaną przy użyciu gazu podczas przeglądu serwisowego?

Odpowiedź 26:

Zgodnie z SIWZ.

- Pkt 54 Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji?

Odpowiedź 27:

Zgodnie z SIWZ.

- Pkt  63 Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji?

Odpowiedź 28:

Zgodnie z SIWZ.

- Pkt 67 Czy Zamawiający dopuści ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, regulacja siły ssania, dwa zbiorniki na wydzielinę o objętości po 1000 ml na wkłady jednorazowe?

Odpowiedź 29:

Zgodnie z SIWZ.

- Pkt 69 Czy Zamawiający dopuści 3 gniazda elektryczne, zabezpieczone bezpiecznikami?

Odpowiedź 30:

Zamawiający dopuszcza i dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.

- Pkt 70 Czy Zmawiający dopuści automatyczny test z interakcją z użytkownikiem w trakcie trwania procedury testowania?

Odpowiedź 31:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Pkt 81 Czy Zamawiający dopuści sterowanie za pomocą ekranu dotykowego (wraz z wyświetlanymi stale najczęściej używanymi przyciskami funkcyjnymi) oraz pokrętła?

Odpowiedź 32:

Zgodnie z SIWZ.

- Pkt 82 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w akumulator wystarczający na 4 godziny pracy?

Odpowiedź 33:

Zamawiający dopuszcza i dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.

- Pkt 82 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu łączności bezprzewodowej?

Odpowiedź 34:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Pkt 84 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez ekranu funkcji mini-trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych?

Odpowiedź 35:

Zgodnie z SIWZ.

- Pkt 86 Czy Zamawiający dopuści możliwość przeglądania ostatniej godziny z rozdzielczością 1 min, a przy skali czasu 20 min z rozdzielczością 10s?

Odpowiedź 36:

Zgodnie z SIWZ.

- Pkt 87 Czy Zamawiający dopuści funkcję zapamiętywania krzywych dynamicznych z 72 godzin?

Odpowiedź 37:

Zamawiający dopuszcza i dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.

- Pkt  88 Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w funkcję obliczeń hemodynamicznych bez funkcji: kalkulatora lekowego, parametrów wentylacyjnych i utlenowania oraz obliczeń nerkowych?

Odpowiedź 38:

Zgodnie z SIWZ.

- Pkt  90 Czy Zamawiający dopuści rejestrator termiczny zintegrowany z monitorem, montowany z boku obudowy monitora?

Odpowiedź 39:

Zamawiający dopuszcza i dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.

- Pkt 90 Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy monitora o rejestrator zintegrowany z monitorem, montowany z boku obudowy monitora? Zwracamy uwagę, że rejestrator termiczny ma nikłe zastosowanie w obszarze Sali operacyjnej.

Odpowiedź 40:

Zgodnie z SIWZ.

- Pkt 91 Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji wyświetlania na jego ekranie danych z aparatu do znieczulania? Zwracamy uwagę na fakt, że oba ekrany znajdują się bezpośrednio obok siebie i dublowanie informacji na obu ekranach nie wnosi żadnej korzyści klinicznej.

Odpowiedź 41:

Zgodnie z SIWZ.

- Pkt  95 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiary EKG 20-300 uderzeń/minutę?

Odpowiedź 42:

Zamawiający dopuszcza i dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.

- Pkt 99 Czy Zamawiający dopuści pomiar SpO2 algorytmem TruSignal charakteryzujący się zakresem pomiarowy 1-100%, dokładnością w zakresie 70-100% wynoszącą: dla dorosłych i dzieci +/-2 w bezruchu, +/-3 w ruchu oraz +/-3 przy niskiej perfuzji, z zakresem pomiarowym częstości tętna 30-250 ud/min. i dokładnością +/-2 ud/min.?

Odpowiedź 43:

Zgodnie z SIWZ.

- Pkt  101 Czy Zamawiający dopuści pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania do 2 godzin oraz dodatkowo wyposażony w funkcję konfiguracji własnych cykli pomiarowych (różne odstępy pomiarowe i różne liczby powtórzeń w każdym kroku)?

Odpowiedź 44:

Zgodnie z SIWZ.

- Pkt  102 Czy Zamawiający dopuści monitor bez tej funkcji?

Odpowiedź 45:

Zgodnie z SIWZ.

- Pkt 104 Czy Zamawiający dopuści monitor z możliwością jednoczesnego pomiaru dwóch ciśnień z możliwością rozbudowy o 3 kanał pomiarowy ciśnienia w przyszłości, wyposażony dodatkowo w funkcję ciągłego pomiaru parametrów PPV i SPV na wybranym kanale ciśnienia? Zwracamy uwagę na fakt, iż Zamawiający wymaga dostarczenia akcesoriów do pomiaru IBP tylko w 1 kanale, co sugeruje, że większa liczba kanałów nie będzie potrzebna.

Odpowiedź 46:

Zamawiający dopuszcza i dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.

- Pkt 106 Czy Zamawiający dopuści monitor z funkcją jednoczesnej prezentacji 3 wartości temperatury: T1, T2 oraz temperatury krwi (w przypadku monitowania rzutu serca)?

Odpowiedź 47:

Zamawiający dopuszcza i dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.

- Pkt 108 Czy Zamawiający dopuści: pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT z wykorzystaniem elektrosensora; pomiar metodą nie wymagającą detekcji ruchu mięśni na skutek stymulacji bodźcem elektrycznym. Dostępne tryby stymulacji min.: ST, DBS, TOF, TET. Sygnalizacja dźwiękowa impulsów stymulacji oraz ustępowania blokady. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta?

Odpowiedź 48:

Zgodnie z SIWZ.

Dot. SIWZ pkt. III

- Pkt. 4 ppkt. 3 (oraz par. 8 ust. 3 umowy) Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego punktu na następujący:

„Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji. W przypadku trzeciej usterki tego samego elementu lub podzespołu zostanie on wymieniony na nowy”.

Odpowiedź 49:

Zgodnie z SIWZ.

- Pkt. 4 ppkt. 5 (oraz par. 8 ust. 5 umowy) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu liczony był dni robocze ?

Odpowiedź 50:

Zamawiający dopuszcza i dokonuje modyfikacji SWZ i umowy.

- Pkt. 4 ppkt. 6 (oraz par. 8 ust. 6 umowy) Czy Zamawiający potwierdza, że wstawienie urządzenia zastępczego zwalnia Wykonawcę z kar umownych z tyt. nieterminowej naprawy ?

Odpowiedź 51:

Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Projektu Umowy (dot. Zad. 1)

- Par. 5 ust. 1a W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź 52:

Zamawiający określa poziom kar umownych na 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy i modyfikuje jej zapisy.

- Par. 5 ust. 1b W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź 53:

Zamawiający określa poziom kar umownych na 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy i modyfikuje jej zapisy.

- Par. 5 ust. 2 Wnosimy o obniżenie limitu kar do 15%, co umożliwi właściwą ocenę ryzyka.

Odpowiedź 54:

Zamawiający zmniejsza maksymalny wymiar wszystkich kar umownych nie może  przekroczyć 20% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto i modyfikuje zapisy umowy.

- Par. 5 ust. 1d Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje wprowadzenie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, przez dodanie zapisu:

,,Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni min. 14 dniowy termin”. Taka konstrukcja chroni  interes Zamawiającego.

Odpowiedź 55:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu proponowanego przez Wykonawcę , ze skróceniem terminu do 7 dni i dokonuje modyfikacji umowy.

- Proponujemy dodanie kolejnego par. 16a o sile wyższej z uwagi na brak regulacji kwestii postępowania przez Strony w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej:

- Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.

- Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

- W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

Odpowiedź 56:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Wykonawca 7:

Zadanie nr 1 Aparat do znieczulania

Załącznik nr 2 Umowa

Pytanie 1:

§5  ust. 1

Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do:

- pkt. a) do 0,2% ?

- pkt. b) 0,2% ?

Odpowiedź 1:

Zamawiający zmniejsza poziom kar umownych z pkt. a) i pkt. b) do 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy i modyfikuje jej zapisy.

Patrz odp. 52 i 53.

Pytanie 2:

§5  ust. 2

Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający wyrazi zgodę na maksymalny wymiar kar do 10% łącznego wynagrodzenia brutto?

Odpowiedź 2:

Zamawiający zmniejsza maksymalny wymiar wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 20% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto i modyfikuje zapisy umowy.

Patrz odp. 54.

- Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. – dalej ustawy Pzp) modyfikuje zapisy SWZ:

- Rozdziału III ust. 4 pkt 5 Minimalne warunki gwarancji i rękojmi

5) Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu i podjęcie czynności zmierzających do naprawy sprzętu) max w ciągu 72 godzin (pełne godziny) licząc od momentu zgłoszenia awarii. Czas  reakcji serwisu będzie liczony w dni robocze (tj. 72 godziny w dni robocze).

- Rozdziału XI ust. 1. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia 26.05.2021 r.

- Rozdziału XV ust. 2 Sposób oraz termin składania ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 27.04.2021 r. do godz. 10:00.

- Rozdziału XVI ust. 1 Termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2021 r. o godzinie 12:00.

- Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. – dalej ustawy Pzp) modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – wzór umowy:

1. § 5 ust. 1 lit. a) Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego lub innego wskazanego budynku wskazanego przez Zamawiającego w Jędrzejowie, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

2. § 5 ust. 1 lit. b) Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy,

3. § 5 ust. 2. Kary umowne

2. Maksymalny wymiar kar o których mowa wyżej nie może przekroczyć 20% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto.

4. § 5 ust. 1 po lit. d). Kary umowne dodaje się zapis:

Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, 7-dniowy termin.

5. § 8 ust. 5 Minimalne warunki gwarancji i rękojmi:

5. Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu i podjęcie czynności zmierzających do naprawy sprzętu) max w ciągu 72 godzin (pełne godziny) licząc od momentu zgłoszenia awarii. Czas  reakcji serwisu będzie liczony w dni robocze (tj. 72 godziny w dni robocze).

- W związku z powyższym, na podstawie art. 271 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp dokonuje się zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

- Zamawiający publikuje na stronie prowadzonego postępowania ujednolicone:

- Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór umowy

- Załącznik nr 6 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1 - Aparat do znieczulania

- Załącznik nr 6 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 3 – Defibrylator AED

- Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp w związku z art. 284 ust. 2 i ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia:

27.04.2021 r. do godz. 10:00

a termin otwarcia ofert do dnia:

27.04.2021r. do godz. 12:00