

**Załącznik nr 6 do SWZ**

**ujednolicony**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zadanie nr 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr zadania** | **Nazwa zadania** | **Jednostka** | **Ilość** |
| **Zadanie 3** | Defibrylator AED | sztuka | 20 |

Defibrylator AED w bezpieczny dla ratownika i osoby poszkodowanej sposób poprowadzi krok po kroku za pomocą poleceń głosowych/wizualnych przez przebieg akcji ratowniczej, podając impuls elektryczny. Łatwy w obsłudze, tak by mogła go użyć nawet osoba nieprzeszkolona medycznie. W odróżnieniu od defibrylatora szpitalnego winien służyć w warunkach zewnętrznych i w miejscach publicznych.

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Opis wymaganych parametrów** |
| **1.** | wersja – automatyczny |
| **2.** | dwufazowy |
| **3.** | sekwencyjna energia wstrząsów do 360 J |
| **4.** | automatyczny asystent resuscytacji krążeniowo‑oddechowej (RKO) |
| **5.** | możliwość defibrylacji pediatrycznej  Zamawiający dopuszcza możliwości defibrylacji dzieci (<8 kg lub <8 roku życia) z automatycznym zmniejszeniem wartości energii oraz zmianą poleceń dotyczących defibrylacji i resuscytacji dzieci przy użyciu dedykowanego klucza pediatrycznego |
| **6.** | kompatybilny z defibrylatorami w karetkach |
| **7.** | żywotna bateria litowo-manganowa |
| **8.** | komendy i instrukcje w języku polskim |
| **9.** | elektrody do szybkiego użycia |
| **10.** | wyposażenie - apteczka AED: maseczka; nożyczki; rękawiczki jednorazowe; golarka |
| **11.** | instrukcja obsługi w języku polskim |
| **12.** | ochrona przed wnikaniem wody IP55 |
| **13.** | min. 8 lat gwarancji na urządzenie, bateria min. 4 lata i elektrody min. 2 lata  Zamawiający dopuszcza AED z gwarancją na urządzenie 8 lat z czego na baterię min. 4 lata oraz min. 2 lata na elektrody? Ze względu na materiał z jakiego są zrobione elektrody miękkie-„klej” nie jest w stanie utrzymać swoich parametrów technicznych przez 4 lata. Wszyscy renomowani producenci urządzeń AED oraz elektrod potwierdzają skuteczne działanie do 2 lat od produkcji.  Zamawiający dopuszcza urządzenie, którego okres przydatności elektrod wynosi 30 miesięcy, a po upływie 30 miesięcy elektrody zostaną wymienione na koszt wykonawcy na nowe dzięki czemu Zamawiający uzyska gwarancję przydatności elektrod 60 miesięcy.  Zamawiający dopuszcza urządzenie, którego okres przydatności elektrod wynosi 36 miesięcy, gdyż w dopuszczone są wszystkie urządzeni w których okres gwarancji na elektrody jest min. 2 lata. |
| **14.** | autoryzowany serwis na terenie Polski |
| **15.** | masa z baterią i elektrodami: max. 2,50 kg |