OKSO.272.6.2021

Jędrzejów, dnia 31.05.2021 r.

Wykonawcy wg rozdzielnika

UNIEWAŻNIENIE UNIEWAŻNIENIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I PONOWNEGO WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ PONOWNY WYBÓR-ZADANIE NR  3

Zamawiający Powiat Jędrzejowski, ul. 11 Listopada 83, 28 – 300 Jędrzejów w związku z realizacją projektu pn. Zwalczanie skutków epidemii COVID-19 w Powiecie Jędrzejowskim – Zakup sprzętu medycznego leczniczego na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”], informuje, że:

1) unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 25.05.2021r.,

2) dokonuje powtórzenia czynności badania i oceny ofert

3) na podstawie art. 253 ustawy Pzp wybiera jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Ilość punktów w kryterium cena brutto | Ilość punktów w kryterium termin realizacji zamówienia | Łączna ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 3 - Defibrylator AED |  |  |  |  |
| 2. | AGM MITKA ŁABZA SP.J. ul. Balicka 116blok. G, 30-149 Kraków | 60,00 | 0,00 | 60,00 |

Zamawiający odrzuca z postępowania oferty następujących Wykonawców:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Powód odrzucenia oferty |
| --- | --- | --- |
| Zadanie 3 - Defibrylator AED |  |  |
| 1. | DefiMed AED ul. Olgierda 91 lok. 3 81-534 Gdynia | Zgodnie z zapisami rozdziału XIV ust. 1 SWZ „Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”. Oferta Wykonawcy oraz dokumenty złożone wraz z ofertą nie zostały podpisane żadnym z powyższych podpisów, a oferta została złożona w formie skanu i podpisana własnoręcznym podpisem. W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp tj. oferta jest niezgodna z przepisami ustawy. |
| 4. | MEDPROF Sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-672 Warszawa | Zamawiający wymagał defibrylatora automatycznego, a wykonawca zaoferował zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny, co potwierdzają również wyjaśnienia i oświadczenie producenta mówiące o wyborze ładunku w trybie ręcznym do 360 J, podczas gdy defibrylator automatyczny sam wybiera dany program i decyduje o doborze parametrów defibrylacji bez ingerencji operatora. Ponadto Wykonawca w złożonej ofercie określił model urządzenia jako I.on, natomiast w złożonym wyjaśnieniu informuje, że do dostawy są przygotowywane automatyczne defibrylatory zewnętrzne serii I.on w wersji I.on Pro dodatkowo wyposażone w akcesorium RCP Maestro. Analizując materiały przedstawione przez Wykonawcę dostawa objęłaby urządzenia I.on Pro, czyli automatyczne defibrylatory zewnętrzne z trybem obsługi ręcznej , nie zaś jak wymagano w SWZ - automatyczne. Zamawiający wymagał automatycznego asystenta resuscytacji krążeniowo-oddechowej – RKO, a Wykonawca określił produkt o nazwie RCP Maestro jako akcesorium dostarczane wraz z urządzeniem. Zamawiający oczekiwał urządzenia posiadającego automatycznego asystenta RKO, podającego komendy, polecenia głosowe/wizualne i instrukcje w języku polskim na bieżąco podczas prowadzonej akcji. Wykonawca nie uwiarygodnił potwierdzenia posiadania przez urządzenie tej funkcji. W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 - jako niezgodnej z warunkami zamówienia. |
| 6. | VIRIDIAN Polska sp. z o.o. ul. Morgowa 4, 04-224 Warszawa | Zamawiający wymagał defibrylatora o sekwencyjnej energii wstrząsów do 360 J, natomiast w urządzeniu zaoferowanym przez Wykonawcę Phlilps HeartStart Frx najwyższa możliwa energia wynosi 150 J. Zamawiający wymagał defibrylatora automatycznego, a wykonawca zaoferował urządzenie działające w trybie półautomatycznym, ponieważ wymaga wciśnięcia przycisku generującego impuls defibrylacyjny. Zamawiający oczekiwał urządzenia posiadającego automatycznego asystenta RKO, podającego komendy, polecenia głosowe/wizualne i instrukcje w języku polskim na bieżąco podczas prowadzonej akcji, a Wykonawca zaoferował urządzenie, w którym aby przejść do kolejnych kroków, trzeba uruchamiać ręcznie przyciski podczas prowadzonej akcji. W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 - jako niezgodnej z warunkami zamówienia. |
| 7. | SIMPLEMED sp. z o.o. ul. Malików 150D, 25-639 Kielce | Zamawiający wymagał defibrylatora o sekwencyjnej energii wstrząsów do 360 J, natomiast w urządzeniu zaoferowanym przez Wykonawcę Phlilps HeartStart Frx najwyższa możliwa energia wynosi 150 J. Zamawiający wymagał defibrylatora automatycznego, a wykonawca zaoferował urządzenie działające w trybie półautomatycznym, ponieważ wymaga wciśnięcia przycisku generującego impuls defibrylacyjny. Zamawiający oczekiwał urządzenia posiadającego automatycznego asystenta RKO, podającego komendy, polecenia głosowe/wizualne i instrukcje w języku polskim na bieżąco podczas prowadzonej akcji, a Wykonawca zaoferował urządzenie, w którym aby przejść do kolejnych kroków, trzeba uruchamiać ręcznie przyciski podczas prowadzonej akcji. W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 - jako niezgodnej z warunkami zamówienia. |

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami Pzp.

Z tego artykułu wynika, że celem każdego postępowania jest zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W wyroku z dnia 22 lipca 2015 r., KIO 1462/15 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „Do czasu zawarcia umowy zamawiający może w ramach prowadzonego postępowania przeprowadzać czynności, dokonywać unieważnień czynności, powtarzać czynności, nawet w wielu przypadkach nie informując o tym wykonawców”.

Zamawiający jest zatem obowiązany unieważnić każdą dokonaną czynność (unieważnić wybór oferty, wykluczenie z postępowania wykonawcy, odrzucenie oferty, a także unieważnić czynność unieważnienia postępowania), jeżeli dokonanie określonej czynności nastąpiło z naruszeniem przepisu Pzp.